

超声波探伤仪常见故障及处理方法
一、超声波探伤仪仪器不能开启
1．应检查电源是否正常，观察电源指示灯是否已亮，或直接接入充电器后开机；
2．多次按动电源键，但间隔应不少于半分钟；
3．接上充电器，反复开启仪器电源开关；
4．如果上述方法无效，接上充电器，关机半小时后反复开启电源。
二、超声波探伤仪无回波
1．探头是否接对；
2．探头方式是否正确，如果探头设置为双晶，而接入的是单探头，则不会有回波；
3．是否在仪器屏幕显示的工作状态下工作；
4．探头线是否正常，探头与探头线接触是否正常，用户可用一个镊子（金属）以接触探头座的内芯，如果有杂波，则仪器良好；
5．增益、位移和声程是否正常；
6．是否存在较高的抑制，如有应将抑制降为0；
7. 无回波时的简单处理方法：按<功能>键，再按“9. 参数清零”，清除当前通道，接着用一根新探头线连接直探头，在耦合良好的薄型试块上探测，如有回波则可能参数设置错误或探头线接触不良；若无回波，则可用一个镊子接触，观察有无杂波；若仍无回波，则与友联公司联系。
三、超声波探伤仪不能打印
1．打印线是否是随机提供的打印线；
2．打印线连接不正确或连接不良；
3．打印机未正常供纸；
4．连接打印电缆时，一定要关掉探伤仪，否则可能会损坏探伤仪；
5．打印机是否与EPSON LQ-1600K，HP LJ6L或Epson C61兼容；
6．打印机工作是否正常。
四、超声波探伤仪喷墨打印机打印模糊
如果喷墨打印机出现打印模糊现象，请按照打印机使用说明书清洗打印头，并检查墨盒是否需要更换。
五、键盘操作失灵
1．该键盘被锁定（即在此时不应操作此键）；
2．未按住键盘中的接触点；
3．未按屏幕提示操作键盘；
注：按仪器键盘，查看是否有声音，有声音则键盘正常。
六、开机后，屏幕显示混乱或无法执行下步操作
1．关机，等待1分钟后再开机；
2．将仪器初始化；
3．按不能开机情况处理。
七、超声波探伤仪数据文件丢失
存贮在仪器内的数据一般不会丢失，如果在短时间内丢失应注意：
1．是否执行了删除操作；
2．是否经历过激烈的撞击；
3．是否长时间未开机且未充电。
八、杂波干扰强烈或回波左右移动或忽有忽无
1、探头和探头线接触不良，此时去掉探头线，现象应消失；
2、电源线或充电器有干扰，去掉充电器直接使用电池，现象应消失；
3、探头或探头线离屏幕太近，引起屏辐射。
九、超声波探伤仪双晶探头无回波
1．探头设置是否为双晶探头；
2．探测范围是否在探头焦距范围内；
3．灵敏度是否太低。
十、超声波探伤仪无法制作DAC曲线
1、在制作DAC曲线中采集测试点时，未按 <-> 键冻结回波；
2、按<-> 键时，参数区提示不是“DAC”三字；
3、按<-> 键时，屏幕上显示的回波幅度太低。
十一、超声波探伤仪声音报警无效
1．声音报警关闭；
2．波幅不在波门报警幅度范围内。
