

里氏硬度计常见故障维修方法
一．冲击不显示数值
      1.    这是返修的里氏硬度计中zui常见的一个故障，而造成这个故障的80%的原因是传感器连接线的故障，为何会出现这么高的故障呢？这主要是由于传感器连接线的结构所决定的，由于传感器连接线要连接着传感器以及里氏硬度计主机，只要有一头出现故障，那么就会造成冲击无法显示数值了。而市面上几乎所有的里氏硬度计的连接线都是仿瑞士的PROCEQ结构的(里氏硬度计的发明)，传感器连接线的一头是带有三针插头，质量好的厂家一般会表面渡金，防止空气氧化，导致接触不良，而这个三针插头在与连接线注成一体的时候，针与线之间的连接是zui关键的一道工序，如果加工的工厂做得不好，或者用一些次一点的连接线加工，这就很容易使其寿命减少，用户在使用过程中，插拔连接线的方法不正确很容易把线弄坏。

       2.    传感器的另一头是连接在主机上，而这一边的插头，很多厂家都使用雷莫的插头，少数厂家使用的是仿雷莫插头的国产插头，另一些厂家使用标准的耳机插头，但这头坏的原因很少出现在插头本身的质量上面，即无论用国产或是进口的插头，都无碍。而出现故障的原因通常是插头与连接线的焊接不牢，虚焊等，另一部分原因就是用户在插拔的过程不注意，通常正确的插拔传感器连接线应该是捏着插头，而不是捏着线来拔下来，否则很容易破坏线与插头的焊接。

       3.    线圈三针座松导致接触不良，线圈多次插拔很容易造成线圈上的三针插座松动，或使线圈与针座之间的焊接脱落致使传感器冲击不显示。

       4.    主机上的插座连接线脱落，这种情况出现机率比较小，除非人为拆动过机器，否则一般不会出现插座连接线脱落的现象。

       5.    主机上的采集传感器信号IC损坏，这种情况出现机率也比较小，如出现电源短路导致IC烧坏，但一般容易察觉，IC烧坏都会带有焦味。

       二．测量不准确
       测量数据不准确大多数原因出自传感器方面，主机出现故障机率很小，而测量不准确也有以下几个方面。

       1.    测量数据上下波动较大
可以检查传感器的几个部件，垫片是否脱落或压稳被测件，冲击体钢球是否磨损或钢球是否松动，传感器内壁是否有脏物，冲击弹簧是否生锈或倾斜，被测件是否足够符合里氏硬度计测量的条件，以上的问题一般是更换配件解决。

        2.    测量数据偏大或偏小
如果测量数据波动不大，但是却总是偏大或偏小，很大可能是主机上的基准电压已经不在理想值了，此时可通过校准里氏硬度计使其正常，如果偏离比较厉害，无法在主机上实现调整，有可能传感器的冲击体出现问题，比如刚换了一个新的钢球，此时所测得的峰值与谷值必与原来新配置的不一样，需要慢慢调整。若仍不能调整过来，一般需要返厂维修，让原厂帮以调整*效果。

        三.冲击体无法加荷或释放
        一般是传感器上勾紧冲击体的三片爪子不在一个中心，即不成一个等边三角形，长期使用会使三片爪子的弹性发生改变，使其有些松动或移位，从而导致抓取冲击体容易滑落，释放也是同样的原因，三片爪子不在同一中心，不能形成一个等边三角形，在松开爪子的时候，爪子其中两片勾住冲击体，另一片悬空，从而使冲击体在爪子上不能正常释放。另一种情况则是冲击体顶端磨损，导致爪子不能正常抓取冲击体。一般出现以上的情况，都需要返厂维修。

      四．传感器加载不顺畅
      一般是长期使用中，有灰尘进入加载套管内所致，使得加载弹簧里沾满灰尘，所以加载不顺畅，返厂检修。

       五．无法开机
       主机电路板或电源有问题，或保险丝烧断，检查电源线是否有断开迹象，或电容有爆裂导致短路现象，如自己无法检修，返厂维修。

       六．电池无法充电
       检查充电器是否损坏。
       检查电池是否已经不能正常使用。
       检查电路板是否有烧坏现象。
   
       以上都是里氏硬度计常见的故障，一般以前面几种故障较为常见，如自己能使用电烙铁来修复连接线，则是的解决方法，若无此能力，返厂维修。
