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需求调研表
一、接受需求调研的市场主体基本情况：
	单位名称
	

	注册地址
	

	成立日期
	

	注册资本
	

	职工总数
	

	单位性质
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	单位简介
	

	企业规模
	□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业。



二、设备清单及产品基本信息
	设备序号
	设备名称
	国产/进口
	单位
	数量

	1
	多功能有创呼吸机
	进口
	台
	1

	2
	双通道注射泵
	国产
	台
	4

	3
	输液泵
	国产
	台
	8

	4
	脉搏血氧饱和度监测仪
	进口
	台
	4

	5
	婴儿培养箱
	国产
	台
	4

	6
	移动黄疸治疗仪
	国产
	台
	4

	7
	排痰机
	国产
	台
	1

	8
	婴儿辐射保暖台
	国产
	台
	4

	9
	手术后升温系统
	国产
	台
	1

	10
	宫腹腔镜
	进口
	台
	1

	11
	射频消融仪
	国产
	台
	1

	12
	气压治疗仪
	国产
	台
	3

	13
	低频脉冲治疗仪
	国产
	台
	1

	14
	口腔高频电刀
	国产
	台
	1

	15
	脑电生物反馈治疗仪
	国产
	台
	1

	16
	语言认知康复评估及训练系统
	国产
	套
	1

	17
	碳13呼气检测仪
	国产
	套
	1

	18
	酶标分析仪
	国产
	台
	1



（一）多功能有创呼吸机

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、产品概述
	

	2
	适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿及早产儿（含体重＞0.3kg 的超低出生体重早产儿）的有创通气支持，覆盖全场景临床通气需求
	

	3
	支持个性化自定义操作界面，可自由组合波形、趋势、呼吸环和监测参数，适配不同通气操作场景；可同屏显示 3 个及以上呼吸波形与趋势图；支持日间 / 夜间显示模式切换，界面清晰易操作
	

	4
	二、通气模式要求
	

	5
	（一）基础通气模式：具备 PC-CMV（压力控制指令通气）、PC-AC（压力控制辅助控制通气）、PC-SIMV（压力控制同步间歇指令通气）、PC-PSV（压力支持通气）；同时具备 HFOV（高频震荡通气）、VG（容量保障）功能，VG 功能可供 CMV、SIMV、PSV、HFOV 模式叠加使用，基础与高级通气模式配置齐全
	

	6
	（二）高级通气模式：具备 PC-MMV（压力控制分钟指令通气），支持潮气量直接设置，设置步进≤1mL；具备 SPN-CPAP/PS（持续气道正压 + 压力支持）、SPN-CPAP/VS（持续气道正压 + 容量支持）；触发模式采用流量触发，配置前置流量感应
	

	7
	上述自主呼吸相关模式可自动根据监测的泄漏量，连续调节吸气触发与吸气终止的灵敏度，支持泄漏量自动补偿调节，适配不同体重患儿的通气需求
	

	8
	三、参数设置范围
	

	9
	通气频率：常规通气频率可调范围 0.5-150 次 / 分；高频震荡频率调节范围 5.0Hz～20.0Hz，调节范围宽、设置精度高
	

	10
	吸气时间可调范围：0.1-3s，支持精细化参数调节
	

	11
	潮气量设置范围：新生儿模式 2-100mL，儿童模式 20-300mL；流量触发范围：0.2～5.0L/min，参数步进精度满足临床精细化设置需求
	

	12
	四、数据记录与功能
	

	13
	可记录不少于 31 天的趋势参数，支持通过 USB 接口导出数据
	

	14
	具备事件日志功能，可记录不少于 7 天内的参数更改、临床事件与报警信息
	

	15
	五、报警功能
	

	16
	具备气道压力上下限、分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警（窒息时间可设范围 5-60s）、呼吸频率过快报警、流量传感器校准报警等功能，报警项目齐全，配备清晰醒目的声光报警
	

	17
	六、配置清单
	

	18
	设备标配包含但不限于以下配置：呼吸机主机、专用台车、呼吸回路、医用湿化器、空氧压缩机、无创套装、备用电池、操作手册及配套安装工具
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。







（二）双通道注射泵

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	支持 5ml/10ml/20ml/30ml/50ml 规格临床注射器适配；流速区间覆盖 0.1ml/h～1200ml/h，支持高低流速分级调节；注射精度：流速≥1.0ml/h 时精度≤±2%，流速＜1.0ml/h 时精度≤±10%，满足常规治疗及微量精准给药场景。
	

	2
	具备运行状态下不停机调速、不停机快速推注功能；抢救场景下可直接调整注射速度、启动快速推注，无需停机重启，适配 ICU 及全院紧急救治；具备 KVO 静脉开通功能，给药结束后可低流量维持静脉通路，降低管路堵塞风险，KVO 支持 0.1ml/h 设置。
	

	3
	具备中文声光报警系统，故障报警可中文屏幕提示；阻塞压力支持多档位自定义调节，可适配不同科室临床需求，降低管路破裂、给药不畅风险。
	

	4
	具备双通道联动给药功能，可实现双通道同步给药、序贯接续给药，满足重症患者多药联合输注需求，提升多药剂输注协调性与稳定性。
	

	5
	具备管路脱落报警提示功能，发生管路脱落时声光报警提示，提升输注安全。
	

	6
	支持交直流双电源自动切换，市电中断内置电池无缝切换应急工作；满电状态下电池持续工作≥4h；适配 AC100V‑240V、50/60Hz 宽幅市电输入，设备功率≤35VA，适配院内各类诊疗环境。
	

	7
	支持给药数据统计，注射设置量、累计注射量量程 0.0ml～9999ml，可按数值区间梯度增量调节；累计注射计时范围 00:00～99:59h，支持给药数据一键清零，满足临床用药计量核对。
	

	8
	配备全中文 LCD 显示屏，操作直观便捷；整机重量≤4.0kg，体积小巧便携易安装；工作环境温度 + 5℃～+40℃、相对湿度 20%‑90%；设备安全等级 I 类 CF 型医用设备。
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。




（三）输液泵

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	采用指状蠕动式泵工作系统；输液速度 1.0ml/h‑1000ml/h，1.0‑999.9ml/h 支持 0.1ml/h 精准微调；输液设置量 0.1‑9999ml，按区间梯度增量调节；常规输液速度、滴速、输液量精度≤±5%；KVO、BOLUS、快排功能精度≤±10%；1.0‑100.0ml/h 低速区间滴数均匀，满足精细化临床输液。
	

	2
	具备运行状态不停机操作功能，抢救时可直接调整输液速度、启动快速输液，无需停机重启；具备 KVO 静脉开通功能，可设置低流量维持输注，降低管路堵塞风险。
	

	3
	具备中文声光报警机制，可对气泡、阻塞、输液完成、断电、设备故障等风险报警，报警信息屏幕中文可视化提示；具备滴液状态检测功能，可监测输液滴落异常。
	

	4
	具备精度补偿功能，可针对不同流速区间校准输注精度；阻塞压力支持多档位调节，适配 ICU、普通病房不同临床场景；具备输液器限位固定结构，减少输液器偏移走位。
	

	5
	具备环境温度异常提示功能，对异常环境温度进行报警提示，降低温度对输液精度带来的影响。
	

	6
	支持 ml/h、滴速、时间三种输注模式，可自动参数换算；可存储多种常规输液器参数，兼容国内主流输液器；输液器装卡拆装便捷；支持输液量、输液时间累计统计，支持一键清零。
	

	7
	支持 100V‑240V 宽幅交流电压输入，功率≤35VA；市电断电内置电池自动切换，满电状态连续工作≥6h，保障危重患者不间断输注。
	

	8
	配备全中文 LCD 显示屏，菜单清晰，人机交互便捷；整机重量≤3.0kg，小巧便于摆放、转运；工作环境温度 + 5℃～+40℃，相对湿度 20%‑90%；设备安全等级 I 类 CF 型医用设备。
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。




（四）脉搏血氧饱和度监测仪

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	可监测血氧饱和度、脉搏率双项指标；配备大屏背光 LCD 显示屏，同步显示脉搏波形、数值与脉搏强度柱状图
	

	2
	支持 10 分钟短期趋势回看、不少于 300 小时长时睡眠数据存储，掉电数据不丢失，支持连接电脑导出数据、打印报告
	

	3
	[bookmark: _GoBack]采用 4 节 5 号电池供电，续航时长≥20小时，兼容充电电池；具备自动关机、实时时钟功能
	

	4
	具备三级可调声光报警功能，配备脉搏音调提示，可通过听觉判断血氧变化趋势
	

	5
	具备抗运动干扰能力，弱灌注条件下可稳定精准测量，适用于成人、儿童、新生儿全人群
	

	6
	支持波形实时显示、大字读数等多种可视化显示模式
	

	7
	产品具备有效的中华人民共和国医疗器械注册证，可提供 CE、FDA 等相关认证证明
	


1.统一参数格式，请按表格格式填写。


2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。








（五）婴儿培养箱

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	适用范围：用于早产儿、低体重儿、病弱新生儿的培养与护理，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗
	

	2
	具备箱温控制模式，设置温度与箱内实际温度分屏显示
	

	3
	婴儿床倾斜角度支持无级调节
	

	4
	配备独立储物柜，可分类收纳护理用品
	

	5
	具备完善的故障报警功能，覆盖断电、传感器异常、温度偏差、超温、风机故障、系统异常等场景
	

	6
	配备 LED 蓝光黄疸治疗装置
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。








（六）移动黄疸治疗仪

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明

	1
	LED发光源作为黄疸辐照元件
	

	2
	辐照灯箱的角度可调
	

	3
	辐照灯箱的高度可调
	

	4
	配有计时器
	

	5
	四个脚轮可供锁定
	

	6
	输入功率：≤75VA
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。







（七）排痰机

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	振动频率调节范围：≤15Hz，调节步长 1Hz
	

	2
	振动压力范围：1-3.5kPa，1-10 级可调，调节步长 1 级
	

	3
	定时时间范围：1-60min 可调，调节步长 1min
	

	4
	配备高清彩色液晶显示屏，中文导航式操作界面，可同屏显示并调节频率、压力、治疗时间等参数
	

	5
	具备不少于 5 种治疗模式，包含常规模式、滚动模式及 3 种可编程模式
	

	6
	滚动模式支持设置两个节点的频率与压力参数，并设置过渡时长占比，实现治疗强度梯度变化
	

	7
	具备咳嗽暂停功能，暂停时间可在 10s-5min 范围内调节
	

	8
	配备多规格背心式或胸带式气囊，覆盖新生儿至成人全年龄段，适配不同临床场景；气囊具备医疗器械备案凭证
	

	9
	支持拓展指脉氧监测模块，可实时监测患者脉率与血氧饱和度，支持设置血氧、脉率、呼吸率上下限报警
	

	10
	整机设计使用期限≥10 年
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。







（八）婴儿辐射保暖台

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	适用范围：用于医疗机构对新生儿及婴儿进行敞开式护理、抢救与体温调节
	

	2
	具备预热、手控等多种温度控制模式
	

	3
	辐射箱水平角度、婴儿床倾斜角度均可调节
	

	4
	婴儿床四周有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸
	

	5
	产品具备开机自检功能，故障报警覆盖断电、传感器异常、温度偏差、超温、系统异常等场景
	

	6
	婴儿床下可放置 X 射线拍片盒
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。









（九）手术后升温系统

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	设备由恒温控制主机、加温垫毯、医用体温传感器组成，采用 24V 直流安全电压加热，适配手术室临床使用场景
	

	2
	温控调节区间 33℃-39℃，调温精度≤0.1℃；搭载高精度温控模块，支持多档位功率调节，精准适配患者保温需求
	

	3
	具备自动、手动双加温模式：自动模式以 0.1℃步长精细调温；手动模式支持 0%-100% 功率调节，可分级控制加温速率，适配特殊患者需求
	

	4
	恒温主机支持双通道输出、双通道体温监测；单张加温垫 / 毯内置不少于 6 个温度传感器，搭配医用高精度体温探头，可实时监测并显示患者体温数据
	

	5
	具备超温报警（41.5℃±0.5℃）、电源故障等不少于 5 种声光报警功能，搭配多重独立安全防护；加温垫毯防水等级≥IPX7，可浸泡消毒
	

	6
	采用碳纤维发热材质，可透 X 光，无耗材，无废气废水排放；材质符合环保安全标准，带减压防褥疮设计，支持酒精擦拭消毒，可重复使用
	

	7
	配备术中加温垫、术后复温盖毯，可单独或组合使用；具备多种规格，支持卷曲收纳
	

	8
	采用触摸屏可视化操作，实时显示温度参数；设备运行低噪音、无强电磁干扰，兼容手术室各类医疗设备
	

	9
	支持拓展物联网体温管理系统，可实现体温数据分析、数据波形记录，支持对接手术麻醉管理系统
	

	10
	产品具备有效的医疗器械注册证，上市临床应用年限≥3 年；整机设计使用寿命≥6 年
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。









（十）宫腹腔镜

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、摄像主机 1 套
	

	2
	输出分辨率≥1920×1080
	

	3
	集成图文工作站功能，支持术中录制 1920×1080P 全高清录像、采集 1920×1080 高清图片
	

	4
	支持单平台双镜联合应用
	

	5
	主机自带不少于 4 个 USB 接口
	

	6
	电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护
	

	7
	二、全高清三晶片摄像头 1 套
	

	8
	有效采集像素≥1920×1080，采用 3 个 CCD 芯片
	

	9
	支持光学变焦，变焦倍数≥2 倍，变焦距离范围 15-31mm
	

	10
	电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类防护
	

	11
	三、LED 冷光源 1 套
	

	12
	色温≥6000K
	

	13
	LED 灯泡使用寿命≥30000 小时
	

	14
	安全等级：CF 级
	

	15
	四、全自动气腹机 1 套
	

	16
	最大灌流速度≥40L/min
	

	17
	电气安全：不低于医用 CF 级别 I 类防护
	

	18
	五、宫腔检查镜 1 套
	

	19
	内窥镜视向角 30°，广角设计，镜体直径 2.9mm，工作长度 30cm，可耐受高温高压消毒
	

	20
	配备配套手术器械一批
	

	21
	六、成人腹腔镜 2 套及配套器械
	

	22
	腹腔镜视向角≥30°，广角设计，镜体直径≥10mm，工作长度≥31cm，视场角≥80°
	

	23
	可耐受高温高压消毒
	

	24
	配备配套手术器械一批
	

	25
	七、电子阴道镜 1 套
	

	26
	视场角：2W 视场角 40°，允差 ±15%
	

	27
	光照度：工作距离 90mm 时，光照度≥350Lux
	

	28
	景深范围：80-100mm
	

	29
	八、等离子手术系统 1 套
	

	30
	等离子主机配备 7 寸彩色触摸屏
	

	31
	安全等级：除颤级 CF 级
	

	32
	输入功率≥1000VA
	

	33
	工作模式≥2 种
	

	34
	工作频率：360kHz±10%
	

	35
	输出功率：等离子电切 250W±20%，等离子电凝 120W±20%
	

	36
	额定负载：等离子电切模式 200Ω，等离子电凝模式 70Ω
	

	37
	配套电切内窥镜及附件
	

	38
	内窥镜视场角 60°，视向角 12°
	

	39
	工作长度：302mm±3%
	

	40
	最大插入部外径 φ4mm
	

	41
	视场中心角分辨力≥4.3C/(°)
	

	42
	有效景深范围：2-130mm
	

	43
	配备配套操作器、内外鞘等附件
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。








（十一）射频消融仪

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	设备射频工作频率 400±25kHz，整机最大输出功率 0-200W 连续可调，阻抗检测显示范围 5Ω-100Ω，支持数字实时显示；适配 220V 常规交流供电，运行稳定
	

	2
	支持功率、针道、定时三种工作模式，功率区间可适配不同治疗场景（0-120W/0-200W）；定时模式最长可设置 15 分 50 秒；针道模式可自动监测阻抗，实现恒功率稳定输出，同时支持双极治疗功能
	

	3
	可自动识别不同规格消融电极针，屏幕显示对应电极代码，系统自动匹配默认消融启动功率并实时显示，适配多类型电极使用
	

	4
	适配伞状多针、冷循环、灌注、胆道等多款专用消融电极；伞状电极子针数量≥7 支，伸展直径≥70mm，治疗范围可调；胆道电极可适配 PTCD、ERCP 微创手术场景
	

	5
	支持多规格冷循环电极同时使用，电极绝缘层长度 5-40mm 可调；灌注电极带多孔注射结构，可术中注液扩大消融范围
	

	6
	具备开机自检报错、电极断开检测功能，可实时排查设备故障与电极连接异常，保障诊疗安全
	

	7
	标配主机、台车、连接电缆、脚踏开关，全套配置可直接满足临床常规使用需求
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。


















（十二）气压治疗仪

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	压力调节范围：1-26kPa（8-200mmHg）连续可调
	

	2
	压力显示单位：支持 kPa 与 mmHg 两种单位切换显示
	

	3
	治疗时间范围：1-1080min 可调，支持不间断持续治疗
	

	4
	输出控制方式：支持左右双路同时充放气，也支持双路交替充放气
	

	5
	配备多规格气囊，包含但不限于下肢六腔拉链套筒式气囊、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、上肢六腔拉链套筒式气囊等，覆盖上肢、下肢、小腿等多部位临床应用场景；所有气囊均具备一类医疗器械备案凭证
	

	6
	配备彩色液晶触摸显示屏，运行时可同屏显示治疗模式、治疗压力、治疗时间、剩余时间、实时压力、实时加压部位等信息
	

	7
	支持蓝牙通信功能，可配对配套设备实时监测患者脉率与血氧饱和度，支持设置血氧、脉率上下限报警
	

	8
	支持有线、无线两种联网方式，可对接 VTE 防治管理系统
	

	9
	内置不少于 12 种固化治疗模式，包含持续加压、梯度持续加压、序贯加压、蠕动加压等标准治疗模式
	

	10
	具备单腔零压力功能，可通过关闭对应气腔通道，实现创面部位零压力
	

	11
	具备锁屏功能，治疗过程中锁定参数，避免误操作调整
	

	12
	整机设计使用期限≥10 年
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。
















（十三）低频脉冲治疗仪

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、主机技术参数
	

	2
	主机为便携式可充电设计
	

	3
	工作电源：内置充电电池，额定电压 DC 3.7V
	

	4
	充电电池容量≥3000mAh，具备超温检测、过流保护功能
	

	5
	充电方式：无线感应充电，充电时长 5-6 小时
	

	6
	脉冲输出频率：833Hz±15%
	

	7
	具备电极脱落、电极线接触不良检测报警功能，防止强刺激伤害
	

	8
	治疗时间可在 10、15、20、25、30 分钟档位选择设置，定时偏差≤±10%
	

	9
	操控方式：触摸按键操控
	

	10
	治疗项目包含：催乳常规治疗、乳汁分泌少改善、乳腺管疏通、促进产后排尿、子宫复旧治疗、产后恢复等
	

	11
	产品设计使用期限≥10 年
	

	12
	二、充电器技术参数
	

	13
	工作条件：AC 220V±10%，50Hz
	

	14
	输入功率≤20W
	

	15
	充电方式：无线感应充电
	

	16
	充电安全：具备电池电量检测、过充电防护、电池温度控制防护功能
	

	17
	显示方式：彩色液晶显示，可展示充电进度、充电状态
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。
















（十四）口腔高频电刀

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	具备两个相互独立、隔离的 CF 型防除颤应用部分（单极、双极）
	

	2
	具备单极纯切、混切、单极电凝、电灼和双极电凝工作模式
	

	3
	纯切、混切额定功率均为 100W（500Ω 负载），1-100W 步进可调；电灼额定功率 35W（500Ω 负载）、电凝额定功率 60W（500Ω 负载），小功率精细可调，适配精细化手术操作
	

	4
	双极电凝额定功率 80W（100Ω 负载），1-80W 分段步进调节，适配不同组织凝血需求
	

	5
	支持刀笔遥控调节功率；搭载智能控制系统，可记忆上次手术参数，支持存储不少于 10 组自定义预设功率
	

	6
	具备极板断线自检、声光报警功能，搭配双片中性电极接触监测，规避高频灼伤风险
	

	7
	采用闭环控制 + 智能功率补偿系统，可自适应不同人体组织密度，自动调节输出电流，保障切凝效果稳定
	

	8
	通用性强，可满足各类需要切割、凝血的常规外科、口腔手术使用
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。








（十五）脑电生物反馈治疗仪

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、软件配置要求
	

	2
	配备脑电生物反馈远程控制软件：总控制端可收集客户端数据与报告，操作人员可实时操控客户端功能；单台总控制端可集中管理不少于 3 台客户端设备
	

	3
	配备脑电生物反馈治疗训练软件：以动画形式呈现生物反馈训练，通过动画驱动对应需训练的脑电信号，实现针对性治疗
	

	4
	配备脑电生物反馈冥想放松训练软件：以音频为载体的生物反馈软件，可监测音频播放时患者的放松程度
	

	5
	配备脑电生物反馈专注力训练软件：具备交互训练模块，可通过专用外设完成专注力认知控制训练；系统实时反馈训练中的脑电参数，并可根据训练表现自适应调整难度
	

	6
	配备脑电生物反馈专注力测评软件：集成脑电测评与 CPT 测评，生成报告包含专注度指标，并从多维度分析专注状态；支持报告打印输出
	

	7
	系统采用服务端 + 客户端架构，客户端开机即可使用，任意客户端均可独立运行，支持单机或一拖多部署模式
	

	8
	支持个性化针对性治疗，可适配不同病症的训练方案；团体训练中患者可随进随出，无需中断其他患者训练即可接入空余客户端
	

	9
	具备数据收集与分析平台，客户端训练过程中自动采集患者行为数据与脑电数据，并传输至服务端存储历史记录与训练方案；支持数据回溯分析，所有报告均可打印
	

	10
	报告系统包含测评报告、基础报告、训练报告、常模对比报告、趋势报告等多种类型，全面反映训练效果；支持原始波形、时频分析、频域分析查看
	

	11
	反馈训练内容丰富，包含专注力训练、脑电反馈训练、冥想放松训练等类别，反馈范式总数不少于 100 种
	

	12
	支持多难度等级选择，训练过程中系统可根据患者表现自适应调整难度；所有训练均配有语音、文字及动画指导
	

	13
	支持手动阈值、自动阈值两种调节方式，可通过视觉、听觉刺激呈现反馈；视觉刺激包含图片、视频动画等形式，听觉刺激包含音乐、提示语等形式
	

	14
	训练界面可实时显示基线值，直观呈现患者训练状态，训练难度自适应调整
	

	15
	所有客户端治疗数据报告自动上传至总控制端保存，可随时在总控制端查看患者数据与报告
	

	16
	可针对不同频段脑电波进行驱动或抑制训练，β、SMR 波段用于专注力与脑电反馈训练，α、θ、δ 波段用于冥想放松训练
	

	17
	采用双脑电芯片采集设计，双芯片分别处理两个采集电极的脑电数据；采集器配备抗干扰电极，有效降低其他生理信号干扰
	

	18
	脑电信号采集器采用无线连接，佩戴活动自由度高
	

	19
	采集器主机与头带支持快速连接拆卸，便于维护清洁；电极采用可重复使用材质，经久耐用，无需整体更换
	

	20
	系统包含信息管理、脑电检测、脑电生物反馈训练、交互训练、数据分析、系统设置、帮助等功能模块
	

	21
	与患者接触的电极等材料无细胞毒性、无致敏反应、无皮肤刺激反应，符合生物相容性要求，提供第三方检验机构出具的检验报告
	

	22
	二、脑电信号采集器参数
	

	23
	AD 采样位数：24Bit
	

	24
	通道数量：双通道采集，提供第三方检测机构出具的检测报告
	

	25
	分辨率：≤0.12μV（R.M.S.）
	

	26
	共模抑制比：≥110dB
	

	27
	噪声电平：≤1μVp-p
	

	28
	幅频特性：1Hz～60Hz 范围内，相对于 10Hz 幅值，偏差不超过 + 5%～-10%
	

	29
	耐极化电压：以峰谷值 100μV、周期 1s 标准方波幅值为基准，加 ±300mV 直流极化电压，幅值偏差不超过标准方波的 ±5%
	

	30
	电压测量：20μV-200μV 范围内，测量误差≤±10%
	

	31
	时间间隔测量误差：≤±5%
	

	32
	输入范围：≥±500μV
	

	33
	输入阻抗：≥5MΩ
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。


















（十六）语言认知康复评估及训练系统

1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、软件主要技术参数
	

	2
	系统采用服务器端 + 客户端架构，客户端包含机构端、康复师端、患者端；机构端包含终端管理、康复师管理、机构设置功能；康复师端包含患者管理、任务管理、终端管理、方案管理功能；患者端包含训练任务、评估任务、基础训练、个人中心和沟通助手功能
	

	3
	支持账号密码登录访问控制
	

	4
	系统在最低配置运行环境下，最大支持不少于 100 个用户同时使用，评估报告生成平均响应时间≤2s
	

	5
	机构端包含主页、终端管理、康复师管理、日志查询、机构设置等功能模块
	

	6
	康复师端主页可实时显示患者档案数量、启用 / 归档患者档案数量、患者终端数量、通知列表等数据管理信息
	

	7
	患者管理：支持添加、查看、启用、归档患者账号，一站式查看患者基本信息、终端授权状态、康复周期、专项病症周期、档案详情等
	

	8
	评估功能：系统内置不少于 12 种通用评测量表，包含 S-S 语言发育迟缓评价法、Token 测验、OPT 口肌定位疗法测评、普通话构音语音能力评估、汉语失语症检查表 (ABC)、汉语标准失语症检查表 (CRRC)、改良波士顿诊断性失语症检查 (mBDAE) 等；具备评测进度管理功能，评测结束后自动生成评估报告并推荐训练项目，支持查看评测历史得分趋势图、打印评估报告
	

	9
	训练功能：系统包含七大类别训练内容，合计不少于 240 项训练项目：语言理解类不少于 23 项、语言表达类不少于 40 项、基础训练类不少于 7 项、听觉统合类不少于 42 项、言语功能类不少于 85 项、口肌训练类不少于 46 项，支持自定义训练内容
	

	10
	康复训练或周期结束后，可查看训练总体分析、板块解析、巩固建议
	

	11
	康复训练（IEP）方案：可根据测评结果与能力阶段制定个性化康复方案，分配至对应训练周期；方案可包含听觉统合、言语功能、语言理解、语言表达等训练内容，也可调用预设方案、病症推荐方案设置 IEP 方案
	

	12
	档案详情：可一站式查看患者档案信息、康复周期、专项周期信息，包含测评报告、IEP 方案、训练进度、训练记录、阶段总结，支持阶段跟进
	

	13
	终端管理：可查看所有训练终端的连接状态、登录状态、运行状态（空闲 / 训练中 / 评估中）等信息
	

	14
	康复师预设方案：支持训练方案预设管理，包含方案新增、查看、检索、修改、删除功能
	

	15
	患者端：可查看康复师分配的训练任务、评测任务，显示完成进度、完成状态、完成次数、开始 / 结束时间、训练结果；可查看评测通知、测评报告，具备基础训练、个人中心、沟通助手功能
	

	16
	口肌训练功能：每个训练项对应分步训练指引，包含指导视频、训练目标、操作说明、注意事项；支持录制实操视频、预览回放，完成后可进入下一训练项
	

	17
	快速筛查功能：康复师可从现有评估量表题目中选择针对性题目，组合生成快速筛查量表
	

	18
	具备语音自动识别功能，可实时将患者发音与标准语音对比并进行准确度评分
	

	19
	自定义训练功能：支持治疗师自行上传训练内容，如音频、题目、图片等，实现个性化康复训练
	

	20
	二、系统硬件配置参数
	

	21
	康复师端：≥23.8 英寸电脑一体机 1 台，Windows10 操作系统，≥第十代 i3 处理器，运行内存≥8G，固态硬盘≥256G，分辨率≥1920×1080
	

	22
	患者训练端：11.5 英寸平板电脑 2 台，运行内存≥8G，存储容量≥128G
	

	23
	交互显示屏：≥23.8 英寸触摸屏 1 台，分辨率≥1920×1080
	

	24
	专用台车 1 台，环保型 ABS 工程塑料材质，尺寸约 1120×600×800mm，底部带 4 寸制动轮
	

	25
	打印机 1 台，打印速度≥14ppm，首页出纸时间≤10 秒
	

	26
	无线路由器 1 台，双频（2.4G+5G）、千兆网口
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。

















（十七）碳13呼气检测仪
1.统一参数格式，请按表格格式填写。
	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、检测性能要求
	

	2
	检测原理：采用红外光谱法检测 ¹³C 同位素丰度，适用于幽门螺杆菌感染检测
	

	3
	DOB 值测量范围：0‰～30‰，临界值 4‰±0.4‰
	

	4
	检测精密度：标准偏差≤0.5‰；长期稳定性变异系数≤5%
	

	5
	CO₂浓度测量范围：1%～10%，浓度测量误差≤±0.2%
	

	6
	二、检测效率要求
	

	7
	支持单样本检测，支持批量样本连续检测与批量报告打印
	

	8
	整机预热时间≤60 分钟，单样本检测时长≤120 秒
	

	9
	配套采样气袋单袋容量≥100mL
	

	10
	三、质控与校准
	

	11
	设备支持校准与质控功能，可自动生成质控报告；配套质控品具备合规溯源性
	

	12
	四、软硬件配置
	

	13
	配备高清显示屏与全中文操作界面，操作便捷直观
	

	14
	内置热敏打印机，支持中文检测报告单独 / 批量打印
	

	15
	配备管理软件，支持患者信息录入、检测数据存储、历史记录查询功能
	

	16
	支持对接医院 HIS/LIS 系统，可自定义检测报告模板
	

	17
	五、工作环境与资质
	

	18
	供电要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz
	

	19
	设备与配套检测试剂均具备有效的中华人民共和国医疗器械注册证
	


2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。
（十八）酶标分析仪

	序号
	技术内容
	响应情况（请根据产品实际情况详细说明）

	1
	一、资质要求
	

	2
	设备整机具备有效的中华人民共和国医疗器械注册证
	

	3
	二、核心检测性能
	

	4
	支持检测方法：终点法、两点法、速率法
	

	5
	吸光度测量范围：0~4.000Abs
	

	6
	检测准确度：≤±0.003A（0~2.5Abs 范围内）
	

	7
	检测重复性：≤0.1%
	

	8
	稳定性：≤±0.002Abs（开机 30 分钟后）；通道间差异≤0.005Abs
	

	9
	波长精度：±1nm
	

	10
	三、光学系统配置
	

	11
	标配滤光片：340/405/450/492/630nm 共 5 片，最大支持装载不少于 8 片滤光片
	

	12
	支持 340nm 紫外波长检测，可开展 ALT/AST 等生化检测项目，适配微量样本分析
	

	13
	四、检测效率与功能
	

	14
	检测速度：单波长检测≤5s/96 孔
	

	15
	内置振板功能，振板速度、时长可调
	

	16
	内置机内孵育模块，温控范围：环境温度 + 4℃~50℃，温控精度≤±0.5℃
	

	17
	单块酶标板可设置不少于 12 个检测项目；板内任意位置可设置不少于 5 对阴阳性对照
	

	18
	五、数据与质控管理
	

	19
	可存储不少于 100 组检测程序、不少于 10 万条测试结果
	

	20
	支持 Westguard 多规则质控、即刻法质控，可存储不少于 3 年质控图，自动生成质控报告
	

	21
	具备分级权限管理功能，防止非授权操作
	

	22
	六、操作与输出
	

	23
	全中文操作界面，支持本机触控操作，支持外接电脑键鼠全控操作
	

	24
	支持外接打印机，可输出中文检测报告，支持报告模板自定义
	

	25
	七、工作环境
	

	26
	供电：AC 220V±22V，50Hz±1Hz
	




2.供应商产品技术参数，根据产品实际情况提供产品参数规格。
























三、市场需求情况（如参与多个设备调查，每个设备需单独填写） 

	1.多功能有创呼吸机

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	








	2.双通道注射泵

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	3.输液泵

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	4.脉搏血氧饱和度监测仪

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	5.婴儿培养箱

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	6.移动黄疸治疗仪

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	7.排痰机

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	8.婴儿辐射保暖台

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	9.手术后升温系统

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	10.宫腹腔镜

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	11.射频消融仪

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	12.气压治疗仪

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	13.低频脉冲治疗仪

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	14.口腔高频电刀

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	15.脑电生物反馈治疗仪

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	16.语言认知康复评估及训练系统

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	17.碳13呼气检测仪 

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	










	18.酶标分析仪

	设备基本情况

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌、型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币：  万元

	总价报价
	人民币：  万元

	产品介绍
	

	医疗注册/备案证名称(如有，证书附后页)	
	

	医疗注册/备案证编号
	

	产品注册证标明的临床适用范围
	


	结构组成
	注：标准配置清单（单台）

	免费维保期
	

	市场价格情况
	

	交货期
	

	同类采购项目历史成交信息
	
	序号
	医院
名称
	设备
名称
	项目名称及编号
	业绩
时间
	成交价格
（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	售后服务
	

	针对业主需求的主要技术内容响应情况

	总体技术要求
	

	核心参数
	

	配置清单
	

	其它技术情况说明

	
	

	
	







四、中小企业声明函（针对制造商的实际情况填写）

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：
日期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

五、产品厂家授权书

六、厂家售后服务承诺书
（需提供体现履约及售后服务能力的具体内容，格式自拟）

七、产品彩页、白皮书或说明书
八、销售公司证照
（营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证）

九、厂家证照
（营业执照、医疗器械生产许可证）

十、医用耗材报价函（如有）
	序号
	交易平台产品编码
	耗材名称（以医疗器械注册证为准）
	商品名
	注册证规格
	注册证号
	产品规格
	产品型号
	生产企业
	包装规格
	最小计量单位
	最小计量单位单价
	项目单价
（人份）
	耗材功能需求

	
	省
	市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、如设备不需配套耗材或试剂，请提供不需耗材的说明函。
2、如需要使用配套耗材或试剂，请按要求填写设备配套耗材。

十一、设备维修零配件报价表（如有）
	名称
	制造商
	规格型号
	优惠报价
	使用寿命
	是否需匹配原厂配件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。

十二、需求调研诚信响应承诺书
需求调研诚信响应承诺书
致：广东广通招标代理有限公司
本公司郑重承诺：
一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护采购市场秩序和公平竞争环境；
二、依法、诚信且认真对待揭阳市妇幼保健院本次需求调研活动及后续招投标活动，自觉维护揭阳市妇幼保健院的合法权益；
三、不恶意竞价，调研报价真实有效且可依法提供相应货物/服务/工程，调研报价与投标价不会差异巨大；
四、对于本次调研，我司不存在以下情形：
1.单位负责人/法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与同一项目的调研；
2.我司不是为该调研项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
3.涉及陪标或围标的法律规定禁止的情况等。
五、主动接受揭阳市妇幼保健院及相关监督管理部门的监督检查。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任。

               响应单位（加盖公章）：
                              法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                日期：     年   月   日


十三、服务方案（含投入方案）及其他证明材料
2
